Załącznik nr 2a (Pakiet 1)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne oferowanego Systemu IHC

Nazwa oferowanego aparatu, typ, model: ………………………………………………

Nazwa producenta: ……………………………………………rok produkcji: ……………………………

| Lp | Wymagania dotyczące Systemu IHC | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna linia do barwień IHC oraz ISH przeznaczona do skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów | TAK |  |
| 2. | System otwarty na możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał różnych producentów | TAK |  |
| 3. | Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie ( komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka kodów do szkiełek, UPS podtrzymujący pracę aparatu) | TAK |  |
| 4. | Mikroskop niezbędny do wstępnej oceny przeprowadzonej reakcji (Baza mikroskopu: mikroskop z optyką w systemie korekcji do nieskończoności,do badań w jasnym polu w świetle przechodzącym, z wbudowanym uchwytem rewolwerowym na co najmniej 5 obiektywów z wbudowanym miejscem na wsuwkę dla analizatora do badań w świetle spolaryzowanym, wbudowany oświetlacz diodowy, wg systemu Kohlera z możliwością zakodowania oświetlenia dla każdego obiektywu, Kondensor Abbego o aperturze numerycznej co najmniej N.A. 0,9, z ruchomą soczewką czołową, przystosowany do pracy z obiektywami o powiększeniu od 1,25x do 100x, z regulowaną przesłoną aperturową, z miejscem na wsuwkę z filtrem, Stolik mechaniczny, nisko wbudowany na wysokości nie większej niż 128mm od powierzchni stołu, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z prawostronnym pokrętłem przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm, | TAK |  |
| 5. | Odczynniki wprowadzane do systemu informatycznego za pomocą barkodów lub chipów. | TAK |  |
| 6. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych lub barkodów | TAK |  |
| 7. | Identyfikacja odczynników i wskaźnik odczynników brakujących do rozpoczęcia barwienia | TAK |  |
| 8. | Możliwość uzupełnienia/dokładania preparatów w każdym momencie trwania procesu (niezależna przestrzeń/ komora reakcyjna dla pojedynczego preparatu). | TAK |  |
| 9. | Etapy barwienia immunohistochemicznego obejmują: - odsłanianie antygenów i deparafinizację metodą bezksylenową - wszystkie etapy odczynu IHC na preparacie - podbarwianie tkanek hematoksyliną - stała temperatura przeprowadzanych reakcji - wykorzystanie gotowych protokołów do barwień IHC | TAK |  |
| 10. | Etapy reakcji typu ISH obejmują: - odsłanianie antygenów i deparafinizację metodą bezksylenową - wszystkie etapy procesu hybrydyzacji in situ na preparacie - podbarwianie tkanek hematoksyliną - stała temperatura przeprowadzanych reakcji - wykorzystanie gotowych protokołów do barwień ISH | TAK |  |
| 11. | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy | TAK |  |
| 12. | Wydajność/przepustowość aparatu minimum 90 preparatów w ciągu 8h. | TAK |  |
| 13. | Aparat na minimum 30 miejsc na barwione szkiełka | TAK |  |
| 14. | Możliwość jednoczasowego wykonywania w aparacie barwień IHC oraz reakcji typu ISH bez konieczności oczekiwania na zakończenie barwienia IHC | TAK |  |
|  | Warunki dzierżawy/dostaw/serwisu | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| 15. | Dzierżawa na okres 24 miesięcy | TAK |  |
| 16. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu | TAK |  |
| 17. | Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt firmy udzielającej dzierżawy | TAK |  |
| 18. | Czas reakcji serwisu w dni robocze max. 24 h | TAK |  |
| 19. | Maksymalny czas naprawy niewymagającej importu części 3 dni robocze | TAK |  |
| 20. | Maksymalny czas naprawy wymagającej importu części 7 dni roboczych | TAK |  |
| 21. | Zapewnienie na czas naprawy wynoszącej powyżej 3 dni robocze (licząc od daty zgłoszenia) elementu lub urządzenia zastępczego umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy | TAK |  |
| 22. | Zapewnienie kontroli międzynarodowej w trakcie trwania umowy oraz szkoleń | TAK |  |

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2b (Pakiet 2)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne oferowanego Systemu IHC

Nazwa oferowanego aparatu, typ, model: ………………………………………………

Nazwa producenta: ……………………………………………rok produkcji: ……………………………

| Lp | Wymagania dotyczące Systemu IHC | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna linia do barwień IHC oraz FISH przeznaczona do skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów | TAK |  |
| 2. | System otwarty na możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał różnych producentów | TAK |  |
| 3. | Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie ( komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka kodów do szkiełek, skaner preparatów, UPS podtrzymujący pracę aparatu) | TAK |  |
| 4. | Odczynniki wprowadzane do systemu informatycznego za pomocą barkodów lub chipów. | TAK |  |
| 5. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych lub barkodów | TAK |  |
| 6. | Identyfikacja odczynników i wskaźnik odczynników brakujących do rozpoczęcia barwienia | TAK |  |
| 7. | Możliwość dodawania kolejnych szkiełek do barwienia oraz odczynników niezbędnych do wykonania reakcji w dowolnym momencie, bez konieczności oczekiwania na zakończenie poprzedniego procesu barwienia (możliwość pracy w systemie ciągłym) | TAK |  |
| 8. | Etapy barwienia immunohistochemicznego obejmują: - odsłanianie antygenów i deparafinizację metodą bezksylenową - wszystkie etapy odczynu IHC na preparacie - podbarwianie tkanek hematoksyliną - stała temperatura przeprowadzanych reakcji - wykorzystanie gotowych protokołów do barwień IHC z możliwością ich modyfikowania | TAK |  |
| 9. | Etapy barwienia immunohistochemicznego obejmują: - odsłanianie antygenów i deparafinizację metodą bezksylenową - wszystkie etapy fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ na preparacie - stała temperatura przeprowadzanych reakcji - zabezpieczenie przed wpływem światła słonecznego na barwione preparaty | TAK |  |
| 10. | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy | TAK |  |
| 11. | Wydajność/przepustowość aparatu minimum 90 preparatów w ciągu 8h. | TAK |  |
| 12. | Aparat na minimum 30 miejsc na barwione szkiełka | TAK |  |
| 13. | Możliwość jednoczasowego wykonywania w aparacie barwień IHC oraz reakcji typu FISH bez konieczności oczekiwania na zakończenie barwienia IHC | TAK |  |
|  | Warunki dzierżawy/dostaw/serwisu | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| 14. | Dzierżawa na okres 24 miesięcy | TAK |  |
| 15. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu | TAK |  |
| 16. | Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt firmy udzielającej dzierżawy | TAK |  |
| 17. | Czas reakcji serwisu w dni robocze max. 24 h | TAK |  |
| 18. | Maksymalny czas naprawy niewymagającej importu części 3 dni robocze | TAK |  |
| 19. | Maksymalny czas naprawy wymagającej importu części 7 dni roboczych | TAK |  |
| 20. | Zapewnienie na czas naprawy wynoszącej powyżej 3 dni robocze (licząc od daty zgłoszenia) elementu lub urządzenia zastępczego umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy | TAK |  |
| 21. | Zapewnienie kontroli międzynarodowej w trakcie trwania umowy oraz szkoleń | TAK |  |

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)