zał. nr 1 do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia: Defibrylator wraz z wyposażeniem – 3 sztuki.

Nazwa produktu		          .................................................................................

Nr katalogowy produktu lub grupy		.................................................................................

Producent (nazwa, dane adresowe)	.................................................................................

| L.p. | Opis wymagań/parametrów technicznych do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametry oferowanego urządzenia – TAK/NIE, wskazać/opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| DANE PODSTAWOWE |  |
| 2. | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji | Tak, podać |  |
| 3. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 4. | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 5. | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta, możliwość pracy w trybie AED od min 9 r.ż pacjenta wzwyż bez ograniczeń | TAK |  |
| 7. | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK, podać |  |
| 8. | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED | TAK, podać |  |
| 9. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | TAK, podać Parametr punktowany: 24 poziomy – 0 pkt. Powyżej 24 poziomów – 5 pkt. |  |
| 10. | Czas ładowania do energii 200 J | TAK, podać Parametr punktowany: do 5 sekund – 5 pkt Powyżej 5 sekund – 0 pkt. |  |
| 11. | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
| 12. | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | TAK, podać |  |
| 13. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
| 14. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 15. | Ciężar samego defibrylatora wraz z akumulatorem (bez łyżek twardych do 6 kg | TAK, podać |  |
| 16. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 15. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | TAK |  |
| 16. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V, z każdorazowym automatycznym wydrukiem wyniku autotestu z numerem aparatu | TAK |  |
| 17. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 18. | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK, podać |  |
| 19. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | TAK, podać |  |
| 20. | Możliwość synchronizacji zdalnej i obserwacji sygnału EKG w czasie rzeczywistym przy użyciu monitora innego rodzaju | TAK |  |
| 21. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
| 22. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK, podać |  |
| 23. | Natężenie prądu stymulacji minimum 0-180 mA | TAK, podać Parametr punktowany: do 180 mA – 0 pkt Powyżej 180 mA – 5 pkt. |  |
| 24. | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy, typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł pomiaru EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie i transmisją danych poprzez WiFi. | TAK |  |
| 26. | Możliwość synchronizacji defibrylatora z zewnętrznym kardiomonitorem (różnych producentów), defibrylator wyposażony w wejście do synchronizacji EKG | TAK |  |
| 27. | Pojemność akumulatora wystarczająca na minimum 130 defibrylacji z energią 360 J | TAK |  |
| 28. | Łatwa wymiana akumulatora możliwa do przeprowadzenia przez Użytkownika bez rozkręcania całego aparatu. | TAK |  |
| 29. | Na wyposażeniu łyżki wewnętrzne z trzymakiem - Łyżki do defibrylacji wewnętrznej o średnicy ok. 6cm (+,-, 0,5cm) (dł. wysięgu minimum 21 cm) | TAK, podać |  |
| GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY W OKRESIE GWARANCJI |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy (wpisać zgodnie z oświadczeniem w ofercie) | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak 3 dni robocze. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny czas usuwania awarii: w dniach/ nie dłużej jak 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii | Tak, podać |  |
|  | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu przez okres gwarancji. Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami w okresie gwarancji . | Tak, podać |  |

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………..………………

(Podpis i pieczęć imienna  upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

zał. nr 2 do zapytania

....................................................

/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,

Adres, NIP, REGON/

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę 3 szt defibrylatorów  z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem – znak A.ZP.24-18/20, składam(y) poniższą ofertę:

Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 7 zapytania ofertowego czyli cena całego zamówienia tj. cena nabycia urządzenia, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia, przeszkolenia personelu itp.): ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 9 zapytania ofertowego): …………………………………………………… zł ( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

W tym cena za 1 defibrylator z wyposażeniem:

Producent …………….Typ………. Model…………..

netto: …………………………. zł

brutto: ………………………….. zł

Na oferowany przedmiot udzielam(y) gwarancji: …………………… miesięcy (minimalnie 24 miesiące), licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie: ……………………. tygodni (max 6 tygodni od daty podpisania umowy)

Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

Informacja dotycząca warunków serwisowania sprzętu w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (w tym wykaz podmiotów wykonujących czynności serwisowe) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w nim zapisami.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

# Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Oświadczam(y), że wypełniłem(śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu *

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Ades: |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

………………………………….........................

Wykonawca składający oświadczenie

(oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 3 szt defibrylatorów  z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem – znak sprawy A.ZP-24-18/20 oświadczam(y), że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

- Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

Załącznik nr 4

………………………………….........................

Wykonawca składający oświadczenie

(oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOT. POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 3 szt defibrylatorów  z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem – znak sprawy A.ZP-24-18/20, oświadczam(y), że nie jestem(śmy) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)	uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)	posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie zostało określony przez IZ PO,

3)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5)	pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

# Footnotes

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .