Zał. nr 1 do siwz

# SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH Cyfrowy mobilny aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych

| Nazwa urządzenia / typ/ model/ : |  |
| --- | --- |
| Producent / Firma: |  |
| Rok produkcji: wymagany min. 2020 |  |

|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Informacje ogólne |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany. | Tak |  |
|  | Aparat dostarczony wraz Paszportem Technicznym urządzenia: - z wypełnioną w pełni metryką - wpisem o przeprowadzonym uruchomieniu/instalacji przez autoryzowany serwis lub autoryzowanego dostawcę - datą następnego przeglądu | Tak |  |
|  | Drukowana instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem/urządzeniem (nie dopuszcza się instrukcji obsługi tylko w wersji elektronicznej, może być jako dodatkowa opcja). | Tak |  |

|  | Komponenty takie, jak: mobilny aparat RTG, generator, detektory wyprodukowane przez jednego wytwórcę | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Charakterystyka |  |  |
| 1 | Moc generatora ≥ 2,5 kW | Tak, podać |  |
| 2 | Maksymalna moc poboru: 800W | Tak, podać |  |
| 3 | Zasilanie 1 fazowe 100-240V 50/60Hz | Tak |  |
| 4 | Maksymalne napięcie w radiografii: ≥100 kV | Tak, podać |  |
| 5 | Minimalne napięcie w radiografii: ≤40 kV | Tak, podać |  |
| 6 | Minimalna wartość nastaw mAs: ≤0,3 mAs | Tak, podać |  |
| 7 | Zasięg ramienia z lampą ( licząc od najdalej wysuniętej części aparatu od użytkownika): ≥170 cm | Tak, podać |  |
| 8 | Zasilanie generatora z akumulatora. | Tak |  |
| 9 | Czas życia baterii minimum 4 lata | Tak |  |
| 10 | Czas ładowania potrzebny do pełnego naładowania akumulatora/akumulatorów: ≤4 h | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość szybkiego doładowania: minimum 20 ekspozycji w 15 minut | Tak, podać |  |
| 12 | Ilość możliwych ekspozycji na jednym ładowaniu akumulatora: ≥45 | Tak, podać |  |
| 13 | Szybkość włączenia aparatu: maksymalnie 200 sekund | Tak, podać |  |
| 14 | Minimalny czas pełnego cyklu: maksymalnie 10 sekund | Tak, podać |  |
| 15 | Miernik lub kalkulator dawki DAP zintegrowany z DICOM | Tak |  |
| 16 | Wyliczona dawka DAP wyświetlona na wyświetlaczu panelu użytkownika | Tak |  |
| 17 | Maksymalne symetryczne pole promieniowania: minimum 47 x 47 cm | Tak, podać |  |
| III | Lampa RTG |  |  |
| 1 | Wielkość ogniska: ≤1,2 mm | Tak, podać |  |
| 2 | Pojemność cieplna anody: ≥50 kHU | Tak podać |  |
| 3 | Maksymalna prędkość chłodzenia: minimum 350 HU/s | Tak, podać |  |
| 4 | Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi: ≥ 2000 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi: minimum 370 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Maksymalna wysokość transportowa po złożeniu ramienia z lampą: maksymalnie 1600 mm | Tak, podać |  |
| 7 | Całkowita filtracja: minimum 2.5 mm Al Przy 70 kV | Tak, podać |  |
| 8 | Pełny zakres obrotu lampy rtg w stopniach (+/-): ≥ +/- 165° | Tak, podać |  |
| 9 | Kąty obrotu lampy RTG w kierunku osiowym: minimum -40° do +180° | Tak, podać |  |
| 10 | Pełny zakres obrotu kolimatora w stopniach (+/-): +90° do -180° | Tak, podać |  |
| 11 | Zakres kątowy ruchu poprzecznego lampy RTG: +/-15° | Tak, podać |  |
| 12 | Masa aparatu w kg (z akumulatorami): ≤300kg | Tak, podać |  |
| 13 | Maksymalna szerokość aparatu: 600 mm | Tak, podać |  |
| 14 | Maksymalna długość aparatu: 800 mm | Tak, podać |  |
| 15 | Jazda w przód i w tył. Możliwość obrotu urządzenia za pomocą jednej ręki. | Tak |  |
| 16 | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora do aparatu (detektor bezprzewodowy) | Tak |  |
| 17 | Kieszeń transportowa umożliwiająca ciągłe ładowanie oferowanego detektora | Tak |  |
| 18 | Elementy najbardziej narażone na kolonizację bakterii, pokryte powłoką antybakteryjną, przynajmniej panel użytkownika, przycisk wyzwalania ekspozycji | Tak, podać |  |
| IV | Konsola technika – 1 szt. |  |  |
| 1 | Konsola operatora zintegrowana z aparatem | Tak |  |
| 2 | Monitor dotykowy LCD wbudowany w aparat | Tak |  |
| 3 | Ekran konsoli umieszczony na ramieniu przegubowym umożliwiającym jego pozycjonowanie w trzech osiach | Tak |  |
| 4 | Interfejs aparatu w języku polskim | Tak |  |
| 5 | Oprogramowanie do badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  |
| 6 | Możliwość wpisania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku | Tak |  |
| 7 | Możliwość dokonania zmiany danych pacjenta po ekspozycji na poziomie konsoli technika | Tak |  |
| 8 | Funkcjonalność blendowania (czarne maskowanie tła) na stacji technika | Tak |  |
| 9 | Oprogramowanie umożliwiające co najmniej zmianę zaczernienia i kontrastu, obracanie obrazu, zoomowanie, nanoszenie adnotacji | Tak |  |
| 10 | Możliwość zapisu min. 3000 obrazów dla maksymalnej rozdzielczości i wielkości detektora (43x43) | Tak, podać |  |
| 11 | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania | Tak, podać nazwę oprogramowania |  |
| 12 | Algorytm skracający czas dostosowania obrazów w miejscach trudnych do zobrazowania, takich jak obrazowanie osiowe, gdzie grubość obszarów zmienia się wraz z pozycjonowaniem. Podać nazwę oprogramowania | Tak, podać nazwę oprogramowania |  |
| V | Detektor cyfrowy |  |  |
| 1 | Praca ciągła w trybie bezprzewodowym | Tak |  |
| 2 | Rozmiar pola aktywnego: od ≥ 35 x43 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
| 3 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu | Tak |  |
| 4 | Grubość detektora: ≤ 15 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Rozmiar piksela: ≤ 150µm | Tak, podać |  |
| 6 | Głębokość akwizycji: ≥ 16 bit | Tak, podać |  |
| 7 | Wydajność przetwarzania DQE min. 70% | Tak, podać |  |
| 8 | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora: ≥ 310 kg | Tak, podać |  |
| 9 | Maksymalne punktowe obciążenie detektora ≥ 160 kg | Tak, podać |  |
| 10 | Waga detektora włącznie z baterią: ≤ 3,2 kg | Tak, podać |  |
| 11 | Podgląd obrazu: ≤ 2 sek. | Tak, podać |  |
| 12 | Czas pełnego cyklu: ≤ 10 sek. | Tak, podać |  |
| 13 | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |
| 14 | Wbudowany czujnik wstrząsów | Tak |  |
| 15 | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | Tak |  |
| 16 | Wodoodporność o klasie min. IPX6 | Tak, podać |  |
| 17 | Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196 lub równoważną. Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencję w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich. | Tak/ Nie |  |
| 18 | Wewnętrzna pamięć na min. 100 obrazów bez potrzeby połączenia z konsolą technika. Możliwość wykonania zdjęcia na aparacie mobilnym i przesłania zdjęcia do konsoli | Tak, podać |  |
| 19 | Wyświetlacz informujący o ilości zapisanych obrazów oraz wskaźnik naładowania baterii | Tak |  |
| 20 | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory (baterie) min. 2 szt. | Tak |  |
| 21 | Detektor kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego cyfrowym aparatem mobilnym FUJIFILM FDR Go | Tak |  |

| VI | Gwarancja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | W okresie gwarancji przeglądy okresowe wykonywane nieodpłatnie. Zakres i częstotliwość wykonywanych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | W przypadku awarii aparatu reakcja serwisu po zgłoszeniu na infolinię: do 4 godzin on-line oraz przyjazd serwisu na miejsce w dni robocze (poniedziałek – piątek w godzinach 8-17) do 24 godzin. | Tak |  |

| VII | Pozostałe wymagania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu |  |  |
| 3 | Wykonanie w cenie oferty integracji aparatu z system RIS/Pacs działającym w Szpitalu oraz skonfiguorowanie aparatu z istniejącą siecią WiFi | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania.

.......................................................

podpis Wykonawcy

Zał. nr 2 do siwz

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA*:

| Nazwa Wykonawcy NIP/ REGON |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| nr tel |  |
| faks |  |
| Email |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz, ze wskazaniem Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego mobilnego  aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych składam(y) poniższą ofertę:

Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia tj. cena nabycia urządzenia, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia,  przeszkolenia personelu itp.): ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz): …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

W tym cena za aparat RTG :

Producent …………….Typ………. Model………….. rok produkcji: …………….

netto: …………………………. zł

brutto: ………………………….. zł

Na oferowany przedmiot udzielam(y) gwarancji: …………………… miesięcy (minimalnie 24 miesiące)

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie: do 10 tygodni  od daty podpisania umowy.

Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

Oświadczam(y), że w ramach zamówienia oferujemy aparat posiadający poniższe pamaratery podlegające ocenie:

| lp. | Punktowane parametry techniczne | Podać /opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc generatora ≥ 2,5 kW |  |
| 2 | Maksymalna wysokość transportowa po złożeniu ramienia z lampą: maksymalnie 1600 mm |  |
| 3 | Masa aparatu w kg (z akumulatorami): ≤300kg |  |
| 4 | Rozmiar piksela: ≤ 150µm |  |
| 5 | Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196 lub równoważną. Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencję w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich. | Tak/Nie* |

Informacja dotycząca warunków serwisowania sprzętu w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (w tym wykaz podmiotów wykonujących czynności serwisowe) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………………………..…………………………….

………………………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………………..…………….

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach

obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)*

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Wykonawca jest (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*)

  - Mikroprzedsiębiorstwem*)

  - Małym przedsiębiorstwem*)

  - Średnim przedsiębiorstwem*)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................                            .......................................................

( podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa mobilnego aparatu RTG , prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 4

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa mobilnego aparatu RTG, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 5 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: dostawa mobilnego aparatu RTG, znak postępowania: A.ZP-271-25/20

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .