***zał. nr 1 do zapytania***

**Opis przedmiotu zamówienia:** **Macerator – 3 sztuki**

Nazwa produktu .................................................................................

Nr katalogowy produktu lub grupy .................................................................................

Producent (nazwa, dane adresowe) .................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wymagań/parametrów technicznych do przedmiotu zamówienia** | **Wymagana wartość** | **Parametry oferowanego urządzenia** **– TAK/NIE,** **wskazać/opisać**. |
| **DANE PODSTAWOWE** |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji  | TAK, podać |  |
| 2. | Wymiary urządzenia w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 411 mm x 908 mm x 524 mm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |
| 3. | Wysokość załadunku 80 cm  | TAK |  |
| 4. | Zasilanie: jednofazowe 230V-50Hz,13 A lub trójfazowy 400V-50 HZ, 6A. | TAK |  |
| 5. | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
| 6. | Wydajność 4 naczyń jednorazowe typu kaczka, basen na 1 cykl lub 8 naczyń typu nerka na 1 cykl | TAK |  |
| 7. | Wszystkie elementy tnące umiejscowione górnej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia | TAK |  |
| 8. | Moc silnika 590W | TAK |  |
| 9. | Odpływ kanalizacyjny 50mm | TAK |  |
| 10. | Doprowadzenie wody zimnej ¾” | TAK |  |
| 11. | Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | TAK |  |
| 12. | Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia | TAK |  |
| 13. | Górna pokrywa jednoczęściowa, bez przewężeń i zagłębień, w których mogłyby się gromadzić nieczystości w trakcie użytkowania | TAK |  |
| 14. | Otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą przycisku nożnego | TAK |  |
| 15. | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy | TAK |  |
| 16. | Sterowanie mikroprocesowe z panelu pokrywy za pomocą przycisku membranowego.  | TAK |  |
| 17. | Wyświetlacz LCD informujący o usterkach i fazie cyklu | TAK |  |
| 18. | Urządzenie wyposażone w czujniki: niedrożności odpływu, niskiego poziomu wody, zaistniałych usterek, prędkości wirnika | TAK |  |
| 19. | Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji dozowania płynu z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia | TAK |  |
| 20. | Komora maceratora wyposażony w niewielkie otwory o średnicy max. 5mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie | TAK |  |
| 21. | Komora oraz głowice tnące wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 22. | Zużycie wody: max. 24 litry | TAK, podać |  |
| 23. | Czas cyklu: max. 2 minuty | TAK, podać |  |
| 24. | Maceracja przy użyciu 4 modułów tnąco-rozrywających = 6 noży (nie wymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja) | TAK |  |
| 25. | Automatyczna dezynfekcja/deodoryzacja komory | TAK |  |
| 26. | System aktywnej ochrony mikrobiologicznej dodany do części z tworzywa sztucznego, zapobiegający namnażaniu się mikroorganizmów na powierzchni | TAK |  |
| 27. | Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność komory podczas pracy | TAK |  |
| 28. | Możliwość ustawienia trybu higienicznego -przepłukiwania urządzenia zgodnie z ustawionym harmonogramem w momentach dłuższego przestoju | TAK |  |
| 29. | Możliwość ustawienia przypomnienia o konieczności przeprowadzenia przeglądu wyświetlanego na panelu sterowania  | TAK |  |
| **GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY W OKRESIE GWARANCJI**  |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy *(wpisać zgodnie z oświadczeniem w ofercie)*  | **24 m-ce – 0 pkt****36 m-cy – 10 pkt****48 m-cy – 15pkt.** |  |
|  | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu przez okres gwarancji**. Podać ilość wymaganych** przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami w okresie gwarancji . | TAK, podać |  |
|  | Przed upływem końca gwarancji producent jest zobowiązany wykonać w cenie zakupu narzędzi ich jednorazowy przegląd | TAK |  |

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

 ………………………………..………………

 (Podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)